宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对购买医用显示器项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-50

2、项目名称：宜昌市中心人民医院购买医用显示器项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2020年10月12日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：师老师/周老师

联系电话：0717-6483506 15571717182/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-50

2、项目名称：宜昌市中心人民医院购买医用显示器项目

3、项目预算：175000元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

购买医用显示器用于诊断工作。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4MP彩色医用双屏显示器 | 台 | 5 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4MP彩色医用双屏显示器 | 1.屏幕规格：尺寸≥30英寸，分辨率≥2560×1600 ，像素大小≤0.2505mm，对比度≥1000:1 ，视角≥178，响应时间≤6ms 2.支持彩色：≥10.7亿 3.亮度：≥700 cd/m2 4.医疗影像标准：显示器完全符合DICOM3.14标准 5.医疗设备曲线：内置OFF, 1.8, 2.0, 2.2, CIE,User1, User2, DICOM+0.5,DICOM+1.3, DICOM300，DICOM350, DICOM400,DICOM450, DICOM500, DICOM550, DICOM600,CALIB曲线，提供国家版权局出具的证明文件 6.操作按键：隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命，提供实物照片 7.曲线切换：支持一键快捷切换Gamma2.2与Dicom切换，提供证明文件 8.彩色单色切换：支持一键打开单色彩色切换功能，提供证明文件 9.局部增亮：具备一键打开局部增亮功能，提供证明文件 10.灯箱功能：显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键开启灯箱显示区域控制菜单（全屏显示或者左右半屏显示），提供国家知识产权局出具的证明文件及具体功能实现的证明文件 11.信号切换：支持一键打开信号通道切换功能，提供证明文件 12.输入信号：Display port ×2：最新一代数字视频接口；DVI-D ×2：计算机数字视频接口；VGA×1：模拟信号接口 13.数字通讯：具备1路上行USB，2路下行USB接口 电源开关：具备船型电源开关，可完全断开显示器供电 14.双屏显示：两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏15.双屏模式，提供国家知识产权局出具的证明文件 16.双屏效果调节：双屏模式下支持对左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式 17.菜单语言：≥8国菜单语言，提供证明文件 18.亮度恒定技术：内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供国家知识产权局出具的证明文件 19.环境亮度自适应技术：前置环境光传感器确保在不同环境亮度下满足DICOM标准，提供国家版权局出具的证明文件及国家一级查新报告证明文件 20.网络管理及校正技术：可利用软件集中管理和监控全院所有本品牌医用显示器状态，进行检验，校准，支持查看记录，提供国家知识产权局出具的证明文件 21.持续亮度监测技术：前置集成传感器，对显示系统持续自动进行质量检测，提供国家版权局出具的证明文件 22.显卡：配置双专业显卡，DP信号输出≥1路，DVI信号输出≥1路，显存≥1G，支持XP、WIN7操作系统 23.底座 支持90°旋转，仰角≥30°，俯角≥5°，升降≥120mm 24.体系认证：根据所投产品生产厂家的企业管理体系及品质管理情况ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001（GB/T28001-2001），完全取得以上四种体系6年以上，提供相关证明文件 25.产品认证：产品取得CCC 26.售后服务：原厂保修，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持 27.产品性能：产品获得中国质量检验协会颁发的产品质量相关的荣誉证书，提供证明文件 |  |

3.3商务要求

1、交货时间：合同签订之日起30天内将设备送达采购人指定地点并完成设备安装。

2、交货地点：宜昌市中心人民医院

3、付款方式：项目验收合格后三十个工作日内采购人支付合同总金额的 95%；余下 5%的合同总价款，在项目验收合格一年后若无质量问题，采购人在三十个工作日内无息付清。

4、质保期：验收合格之日起五年。（国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可报更长的质保期）

5、售后服务要求：

（1）质保期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

（2）成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每半年至少一次上门回访、检修。

（3）成交供应商在接采购人通知1小时做出响应，4小时内到达现场，8小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审 | 投标文件 | 2 | 1.投标文件制作规范、完整、目录明晰，附件齐全等，综合评价，优得2分；一般得1分。（满分2分） |
|  | 生产厂家 | 4 | 2、所投产品生产厂家的企业管理体系及品质管理情况ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001（GB/T28001-2001），每提供一个得1分，最高为4分，以提供最早时间的认证证书复印件为准。 |
|  | 产品质量 | 3 | 3、中华医学会影像技术分会颁发的产品质量相关的荣誉证书得3分，不提供不得分。 |
|  | 质量检验 | 6 | 4、中国质量检验协会颁发的产品质量相关的荣誉证书，全国质量检验稳定合格产品相关的荣誉证书，一份3分，最多6分，不提供不得分。 |
| 技 术 评 审 | 技术性能 | 50 | 1.“”指标为本次招标重要技术参,投标产品技术性能满足或优于招标文件要求得50分, 一条“”指标不满足按每条10分的比例从50分中进行扣分，扣完为止；除“”指标外，其它指标一条不满足按每条5分的比例从50分中进行扣分，扣完为止。（满分50分） |
|  | 技术保障 措施 | 5 | 2.技术保障措施： 提供技术团队情况的，得1分； 提供技术保障方案详情的，得2分； 提供工期保证，项目履约进度计划的，得2分。 未提供不得分。 |
| 价 格 评 审 | 报价 | 30分 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为30。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供