宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对病理科、药学部医用冷藏箱采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-61

2、项目名称：宜昌市中心人民医院病理科、药学部医用冷藏箱采购项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2020年11月23日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：童老师/周老师

联系电话：0717-6487783 /0717-6486583

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-61

2、项目名称：宜昌市中心人民医院病理科、药学部医用冷藏箱采购项目

3、项目预算：17万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、供应商具有有效的医疗器械经营许可证（或备案证），所供产品具备医疗器械注册证（或备案证）、医疗器械生产许可证（或备案证）。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院采购医用冷藏箱用于病理科、药学部对试剂、药品的储存。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 响应（偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷藏箱（一） | 台 | 2 |  |
| 2 | 医用冷藏箱（二） | 台 | 2 |  |

# （二）详细技术要求

# 1、医用冷藏箱（一）

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 响应（偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| *1.1 | 结构及开门方式 | 立式对开门设计 |  |
| *1.2 | 箱内有效容积 | ≥650L |  |
| *1.3 | 箱内温度显示 | 数字显示，微电脑控制，显示精度0.1°C;可显示箱内上、下部及平均温度 |  |
| 1.4 | 报警功能 | 可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器报警、电池电量低报警，带远程报警接口 |  |
| 1.5 | 内置电池 | 配内置电池，断电后可提供声光报警持续时间≥48小时 |  |
| 1.6 | 智能感温设计 | 双感温包设计，模拟存储物表温度，非感温探头处空气温度 |  |
| 1.7 | 感温传感器 | ≥5个， |  |
| 1.8 | 冷风系统 | 采用2个轴流风机；冷凝风采用1个EBM罩极风机 |  |
| 1.9 | 门体设计 | 双层玻璃门体，电极式加热满足在32°C，湿度85%无凝露;可实现90°自动关门。 |  |
| 1.10 | 冷凝水自动蒸发功能 | 具备，无需人工倒水 |  |
| *1.11 | 门体带锁功能 | 具备，钥匙开锁 |  |
| 1.12 | 配有温度测试孔 | 具备，方便用户对箱内温度监测 |  |
| 1.13 | 箱内搁架配置 | ≥12个，搁架可根据实际调整间距 |  |
| 1.14 | 内胆材质 | 钢板喷涂 |  |
| *1.15 | 可选配电子温度记录仪 | 电子温度记录仪记录箱内温度，取数间隔6分钟，记录时长≥10年 |  |
| 1.16 | 厂家售后服务承诺和授权书 | 具备 |  |
| *1.17 | 箱内温度范围 | 2°C--8°C |  |

# 2、医用冷藏箱（二）

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 响应（偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| *1.1 | 结构及开门方式 | 立式对开门设计 |  |
| *1.2 | 箱内有效容积 | ≥890L |  |
| *1.3 | 箱内温度显示 | 数字显示，微电脑控制，显示精度0.1°C;可显示箱内上、下部及平均温度 |  |
| 1.4 | 报警功能 | 可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器报警、电池电量低报警，带远程报警接口（声音蜂鸣、屏显闪烁报警） |  |
| 1.5 | 内置电池 | 配内置电池，断电后可提供声光报警持续时间≥48小时 |  |
| 1.6 | 智能感温设计 | 双感温包设计，模拟存储物表温度，非感温探头处空气温度 |  |
| 1.7 | 感温传感器 | ≥5个， |  |
| 1.8 | 冷风系统 | 蒸发器采用3个EBM轴流风机；冷凝风采用2个EBM罩极风机 |  |
| *1.9 | 门体设计 | 双层玻璃门体，电极式加热满足在32°C，湿度85%无凝露;可实现90°自动关门。 |  |
| 1.10 | 冷凝水自动蒸发功能 | 具备，无需人工倒水 |  |
| *1.11 | 门体带锁功能 | 具备，钥匙开锁 |  |
| 1.12 | 配有温度测试孔 | 具备，方便用户对箱内温度监测 |  |
| 1.13 | 箱内搁架配置 | ≥12个，搁架可根据实际调整间距 |  |
| 1.14 | 内胆材质 | 钢板喷涂 |  |
| *1.15 | 可选配电子温度记录仪 | 电子温度记录仪记录箱内温度，取数间隔6分钟，记录时长≥10年 |  |
| 1.16 | 厂家售后服务承诺和授权书 | 具备 |  |
| *1.17 | 箱内温度范围 | 2°C--8°C |  |

3.3商务要求

交货期：签订合同后30天内

交货地点：医院指定地点

付款条件及方式：与医院协商

保修期：≥2年

提供售后服务承诺书

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 企业资格证及产品注册证 | 供应商具有有效的医疗器械经营许可证（或备案证），所供产品具备医疗器械注册证（或备案证）、医疗器械生产许可证（或备案证） |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审 | 售后服务 | 10 | 保修期增加1年得2分，有售后服务承诺书得2分（需明确响应时间），有详细培训方案得2分，满分10分。 |
|  | 市场成熟度 | 3 | 针对所投品牌该类产品的业绩进行打分，每提供一份合格业绩得1分，满分3分。以中标通知书或采购合同为准（提供扫描件并加盖公章，并提供中标公告网址及网页截图），未提供以上证明材料，可被视为低于采购要求。注：业绩仅限该品牌（不限经销商）的同类产品（不限型号）即可 |
|  | 到货时间 | 2 | 满足到货时间要求得2分。 |
| 技 术 评 审 | 技术响应 | 35 | 1、技术指标全部符合采购要求得35分，最低得10分； 2、未标注“*”号的一般技术参数低于采购要求的，每一项减1分； 3、标注“*”号的关键技术参数低于采购要求的，每一项减3分 |
| 价 格 评 审 | 报价 | 50分 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为50。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（50） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本二份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供