宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对采购核医学科专业医用显示器设备项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-11

2、项目名称：宜昌市中心人民医院采购核医学科专业医用显示器设备项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2022年2月25日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：李老师/周老师

联系电话：0717-6483506 15926946830/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-11

2、项目名称：宜昌市中心人民医院采购核医学科专业医用显示器设备项目

3、项目预算：8.6万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院信息科采购核医学科专业医用显示器设备项目3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色医用显示器 | 台 | 6 |  |
| 2 | 读片会诊大屏 | 台 | 1 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色医用显示器 | 屏幕尺寸：≥21.3英寸LED背光 屏幕规格：像素大小≤0.270 mm，对比度≥1800:1，视角≥178，响应时间≤8ms，支持彩色≥10.7亿，最大亮度≥500 cd/m2 分辨率：1600×1200（横屏）/1200×1600（竖屏），可以横竖屏转换 医疗影像标准；显示器完全符合DICOM3.14标准 医疗设备曲线；内置1.8, 2.0, 2.2, CIE, User 1, User2, DICOM, CAL曲线，并提供2M医疗图像软件软件著作权及医学影像图形gamma校正软件著作权或专利证明文件 输入信号；Display port：最新一代数字视频接口 DVI-D：计算机数字视频接口 VGA：计算机视频接口 数字通讯；内置USB转接口，1个上行端口2个下行端口，提供整机照片及USB接口的实物照片证明材料，提供产品的手册说明书 电源开关：具备船型电源开关，可完全断开显示器供电，以确保节能，提供产品的实物照片证明资料 电源要求；采用外置电源适配器，具备能效证书，需提供UL能效认证证书,具备TUV,CB,CCC,CE,EAC认证，提供电源的认证证书（证书中体现产品标配的电源型号），以确保产品长时间应用可靠性。 显卡；多头专业显卡，显存≥1G 底座；支持360°旋转，仰角≥15°，俯角≥5° 操作按键；具备6键隐藏式电容式触控按键（非传统式机械按压电子按键），并且具有按键提示声音功能，以方便在专业阅片环境下操作，电容式触控按键具有超长使用寿命，提供整体产品按键功能框图、功能实物照片证明文件，并提供具有显示器触摸按键控制软件著作权证明文件 灯箱功能：显示器一键控制开启显示器灯箱功能，具备胶片固定装置，可方便用于胶片固定阅读，需提供实际产品的内置操作功能菜单的截图界面照片证明及产品手册资料，并提供国家知识产权局出具的证明文件 配置胶片夹：配置胶片夹，提供与整机产品配置使用的实物应用照片证明资料，胶片夹采用强磁材料，磁力≥2950GS，需提供第三方证明文件，材料需符合RoHS Directive（EU）2015/863要求，并提供SGS检测报告 菜单语言：内置6国以上菜单语言，需提供实际产品的内置功能菜单的界面截图照片证明及产品手册资料 健康提醒功能：具有持续使用2小时自动屏幕显示提醒功能，以提醒医用长时间使用眼睛防护，并可通过产品显示控制菜单进行开关控制，提供医用健康提醒管理显示软件著作权证明文件 亮度恒定技术：内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供具有背光单元亮度自动恒定电路的专利证明文件 持续亮度监测技术：前置集成传感器，对显示系统持续自动进行质量检测，提供显示器亮度校准方法专利及持续质量保证技术软件著作权证明文件 环境亮度自适应技术：前置环境光传感器确保在不同环境亮度下满足DICOM标准，提供国家版权局出具的证明文件及国家一级查新报告证明文件 多显示亮度自动控制技术：具有多个显示器亮度自动控制技术，方便在临床诊断过程报告编辑时，智能检测自动降低医用灰阶显示屏的亮度，以减少对报告屏幕的阅读及编辑影响，支持一键快捷启动功能，提供医用多显示亮度自动控制管理软件著作权证明文件 一键截屏功能：具有截屏控制功能，支持一键快捷启动，方便将典型影像案例及显示内容一截截屏保存，进行学术研究，教学等科研样本，提供医用截屏控制管理软件著作权证明文件 显示鼠标定位控制技术：具有显示鼠标定位控制技术，方便在临床诊断过程时，可以一键智能定位鼠标位置，以解决在高分辨率专业医用显示屏难以寻找鼠标位置的临床应用。提供医用显示鼠标定位控制软件著作权证明文件 多显示鼠标自适应技术：具有多显示鼠标自适应技术，方便在临床诊断应用多显示屏时，鼠标智能自适应各个显示屏幕任一位置，解决多个显示屏由于分辨率不同，鼠标不能移动至精度坐标位置的临床应用，提供医用显示鼠标自适应技术软件著作权证明文件 CCC认证：产品取得CCC认证，采用产品标准及技术要求GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008，提供认证证书，证书需包含所投产品型号 节能认证：产品通过CQC节能认证，采用产品标准及技术要求GB21520-2015，提供认证证书，证书需包含所投产品型号 CE认证：产品取得CE认证，采用欧盟医疗器械指令MDD Directive 93/42/EEC标准，提供第三方检测机构认证证书，证书需包含所投产品型号 FCC认证：产品取得FCC认证，采用FCC Part 15 Class B标准要求，提供第三方检测机构认证证书，证书需包含所投产品型号 TUV认证：产品取得TUV认证，采用ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1 ；CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 ，提供认证证书，证书需包含所投产品型号，支持在TUV官方网站查询 CB认证：产品取得CB测试证书，采用IEC 60601-1:2005 + A1标准，提供TUV检测证书，证书需包含所投产品型号 售后服务：原厂保修，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持 产品性能：产品获得中国质量检验协会颁发的产品质量相关的荣誉证书，提供证明文件 制造商能力及质量系统：厂商具有完善的产品生产及管理流程，以保证产品的质量、环保及可靠性，根据所投产品生产厂家具备ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001体系证书，具备省级监管机构出具的守合同重信用企业证书、全国综合信用评估机构出具的AAA级信用等级证书，提供证书的复印件，原件备查 原厂保修：5年 |  |
| 2 | 读片会诊大屏 | 屏幕尺寸：86英寸触控一体机 背光类型：DLED 显示尺寸(mm)：1895 x 1066 分辨率：4K（3840 x 2160） 触摸识别：8点红外触摸识别 亮度：350cd/㎡ 动态对比度：5000：1 屏幕比例：16:9 观看视角：178° 整机尺寸（mm）：L1965xH1180xW99 挂架：移动挂架）原厂保修：1年。 |  |

3.3商务要求

3.3.1质保期：全国联保，享受三包服务，分设备型号进行不同年限的原厂质保

3.3.2售后服务要求	：报价包括运输、安装、调试、验收合格、维护等一切费用，如供应商成交后发现未预见事宜，可能需要增加的设备材料或其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

3.3.3付款方式：验收合格后支付设备合同价款的95%，其余5%作为质保金满一年后30日内一次性付清。

3.3.4验收标准：按规定的交货日期内，送至宜昌市中心人民医院，必须原包装现场拆封交货，机器封条完好，并调试安装。

3.3.5特别说明：

3.3.5.1货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由甲方签署了货物验收单之日算起。

3.3.5.2投标方必须严格按照规格参数投标，若在投标或后期供货中出现性能参数不符合（即每一项参数必须大于等于且任何一项小于或不符合招标参数视为不符合）的产品，招标方有权无条件终止供货合同。

3.3.6违约责任	：

3.3.6.1如乙方延期交货，每逾期一日，违约方应按合同金额1%向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5%，逾期超过5日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

3.3.6.2如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额5%的违约金。

3.3.7解决纠纷方式：

3.3.7.1双方协商。

3.3.7.2协商不一致，可提请仲裁委员会仲裁。

3.3.7.3没有达成仲裁协议，可向甲方所在地人民法院提请诉讼 。

3.3.8其他合同条款	：

3.3.8.1本合同一式伍份，中文书写，均具有同等法律效力。甲方叁份，乙方贰份。

3.3.8.2本合同需双方签字并盖章后生效，合同内容如遇国家、法规及政策另行有规定的，从其规定。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日