院内采购项目采购公告

宜昌康视明眼镜商贸有限公司全自动磨边机购买项目拟进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-59

2、项目名称：宜昌康视明眼镜商贸有限公司全自动磨边机购买项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2022年9月30日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：张老师/周老师

联系电话：0717-6483506 15572742587/0717-6486583 13872605679

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-59

2、项目名称：宜昌康视明眼镜商贸有限公司全自动磨边机购买项目

3、项目预算：18万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、供应商具有有效的产品合格证。

三、采购需求

3.1项目概况

本项目用于眼镜镜片加工。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动磨边机 | 1 | 台 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★加工模式 | 倒边, 自动加工：计算机计算倒边, 指导加工, 抛光 |  |
| 2 | 可加工镜片 | 塑料镜 (片树脂 ) ,高折射率塑料, 太空, 亚克力, Trivex, 聚氨酯 |  |
| 3 | ★加工范围 | 周围加工（无安全倒边）: 最大镜片直径：ø85毫米或以下（ø100毫米以内）, 最小镜片直径柔性吸盘：扁平磨边 ø32.0 × 19.5毫米，倒边 ø33.0 ×21.0毫米, 最小镜片直径迷你吸盘：扁平磨边 ø22.0×17.4毫米，倒边 ø23.0 × 18.4毫米 |  |
| 4 | 开槽 | 最大镜片直径：与周围加工 /扁平磨边相同,最小镜片直径：与周围加工 /扁平磨边相同 |  |
| 5 | 瞳距 | 30.00至 99.50毫米（增量 0.50毫米） |  |
| 6 | 1/2瞳距 | 15.00至 49.75毫米（增量 0.25毫米） |  |
| 7 | 倒边位置 | -10.0至 +10.0毫米（增量 0.1毫米） |  |
| 8 | ★磨轮配置 | 塑料粗磨磨轮：直径 100毫米，宽度 17毫米 细磨磨轮：直径 100毫米，宽度 22.5毫米 细磨磨轮：直径 100毫米，宽度 12.5毫米 |  |
| 9 | 镜片夹紧 | 夹紧方法电气系统 |  |
| 10 | ★扫描方法 | 自动 3-D双眼扫描 |  |
| 12 | 框心距测量 | 可用 |  |
| 13 | 铁笔装配 | 可在自动和半自动之间切换 |  |
| 14 | ★测量精度 | 镜框扫描 ±0.1毫米（ø45标准镜片周长误差）自动校准后的扫描结果 |  |
| 15 | 镜片布局 | 光学中心，镜框中心，双光 |  |
| 16 | 布局输入项 | 框心距，瞳距 (1/2 瞳距 )，光学中心高度（垂直光学中心，瞳距，瞳高） |  |
| 17 | 磨轮用电动机 | 高效枢轴同轴无电刷电动机 |  |

3.3商务要求

交货期：签订合同后30天内

交货地点：医院指定地点

付款条件及方式：首付款在合同签订生效后，甲方在货到安装、调试、验收且试运行三个月后向乙方付合同总价的100%，，供应商履行保修义务，无质量问题即付清。

保修期：≥1年

提供售后服务承诺书

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 资格要求 | 供应商具有有效的产品合格证 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审 因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审 | 市场 成熟度 | 8 | 提供2019年9月1日至今，针对所投产品，每提供一份合格业绩得2分，满分8分。以中标通知书或采购合同为准（提供复印件并加盖公章），未提供以上证明材料，可被视为低于采购要求。注：业绩仅限该品牌（不限经销商）的同类产品（不限型号）即可。 |
|  | 培训 方案 | 4 | 需明确详细培训方案，原厂出具并加盖相应公章的得4分，非原厂出具的得1分，不提供得0分。 |
|  | 售后 服务 | 4 | 售后服务承诺书需明确响应时间、人员配置及服务方案。原厂出具并加盖相应公章的得4分，非原厂出具的得1分，否则得0分。 |
|  | 质保 时间 | 4 | 供应商提供承诺书：在商务条款中要求的质保时长的基础上，每增加一年原厂质保的得2分，最多得4分（提供加盖原厂公章的承诺书原件）。若未加盖原厂公章，只有供应商公章，则每增加一年的得1分。最多得2分。不盖章的本项不得分。 |
| 技 术 评 审 | 技术 要求 | 45 | 1、技术指标全部符合采购要求得45分，最低得10分； 2、未标注“★”号的一般技术参数低于采购要求的，每一项减3分； 3、标注“★”号的关键技术参数低于采购要求的，每一项减5分； 4、技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料并列出对应具体页码，且在具体页码上以高亮或其他醒目形式标记，页码必须具体到单页，不得以范围标识。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、产品说明书、技术白皮书以及检测机构出具的检测报告或文件中允许的其他形式为准，其余资料全部视为无效技术支持资料，凡不列出对应页码或不在该页码上以高亮或其他醒目形式标记、不提供或提供无效技术支持资料的响应文件，可被视为低于采购要求。 |
|  | 性能 优势 | 5 | 满足技术指标全部符合采购要求的前提条件下，提供该品牌该类产品所获得奖项、相关发明专利、相关学术论文证明文件，每提供1项得1分，最高5分。技术指标未能全部符合采购要求的此项不得分。 |
| 价 格 评 审 | 报价 | 30 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为30。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日