宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对除颤仪采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-67

2、项目名称：宜昌市中心人民医院除颤仪采购项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2022年10月21日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：童科长/周老师

联系电话：0717-6487783 13507202319/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-67

2、项目名称：宜昌市中心人民医院除颤仪采购项目

3、项目预算：14.4万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、供应商具有有效的医疗器械经营许可证（或备案证），所供产品具备医疗器械注册证（或备案证）、医疗器械生产许可证（或备案证）。

三、采购需求

3.1项目概况

本项目产品用于对患者急救时体外除颤。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体内除颤仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 除颤仪 | 1 | 台 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 技术参数名称 | 技术参数要求 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除颤仪（数量：2台） |  |  |  |
| 1 | 体内除颤仪 | 数量：1台 |  |
| 1.1 | 显示屏 | ≥8英寸,可显示≥4通道监护参数波形 |  |
| *1.2 | 具备手动除颤、体内除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）等功能 | 具备 |  |
| 1.3 | 采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能 | 具备 |  |
| 1.4 | 手动除颤最大能量 | 360J |  |
| *1.5 | 体内除颤最大能量 | 50J |  |
| 1.6 | 电极板同时支持成人和小儿 | 具备 |  |
| 1.7 | 电极板支持能量选择、充电和放电三步操作，满足单人除颤操作 | 具备 |  |
| 1.8 | 充电至200J时间 | ≤4s |  |
| 1.9 | 心律失常分析种类 | ≥20种 |  |
| 1.10 | 支持连接中央站 | 具备 |  |
| 1.11 | 支持提供IHE HL7协议 | 具备，满足院前院内急救系统的联网通信 |  |
| 1.12 | 锂电池 | 具备，可支持200J除颤≥300次 |  |
| 1.13 | 生理报警和技术报警功能 | 具备 |  |
| 1.14 | 记录仪 | 具备，自动打印除颤记录，可延迟打印心 电，延迟时间≥10s |  |
| 1.15 | 可存储24小时连续心电波形 | 具备 |  |
| 1.16 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J） | 具备 |  |
| 1.17 | 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印 | 具备 |  |
| 1.18 | 防尘防水性能 | 具备，防尘防水级别不低于IP44 |  |
| 1.19 | 抗跌落性能 | 具备，满足救护车标准EN1789 中关于跌落试验的要求。 |  |
| *1.20 | 体外除颤电极板 | 1对 |  |
| *1.21 | 体内除颤电极板 | 3对 |  |
| 2 | 除颤仪 | 数量：1台 |  |
| 2.1 | 显示屏 | ≥7英寸,可显示≥3通道监护参数波形 |  |
| 2.2 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）等功能 | 具备 |  |
| 2.3 | 采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能 | 具备 |  |
| *2.4 | 手动除颤最大能量 | 360J |  |
| 2.5 | 电极板同时支持成人和小儿 | 具备 |  |
| 2.6 | 电极板支持能量选择、充电和放电三步操作，满足单人除颤操作 | 具备 |  |
| 2.7 | 充电至200J时间 | ≤4s |  |
| *2.8 | 除颤后心电基线恢复时间 | ≤2.5s |  |
| 2.9 | 心律失常分析种类 | ≥20种 |  |
| 2.10 | 支持连接中央站 | 具备 |  |
| 2.11 | 支持提供IHE HL7协议 | 具备，满足院前院内急救系统的联网通信 |  |
| 2.12 | 锂电池 | 具备，可支持200J除颤≥300次 |  |
| 2.13 | 生理报警和技术报警功能 | 具备 |  |
| 2.14 | 记录仪 | 具备，自动打印除颤记录，可延迟打印心 电，延迟时间≥10s |  |
| 2.15 | 可存储24小时连续心电波形 | 具备 |  |
| 2.16 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J） | 具备 |  |
| 2.17 | 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印 | 具备 |  |
| 2.18 | 防尘防水性能 | 具备，防尘防水级别不低于IP44 |  |
| 2.19 | 抗跌落性能 | 具备，满足救护车标准EN1789 中关于跌落试验的要求。 |  |
| *2.20 | 体外除颤电极板 | 1对 |  |

3.3商务要求

交货期：签订合同后30天内

交货地点：医院指定地点

付款条件及方式：首付款在合同签订生效后，甲方在货到安装、调试、验收且试运行三个月后向乙方付合同总价的90%，余款10%在一年期满且设备正常工作，供应商履行保修义务，无质量问题即付清。（合同约定的保修期大于生产企业保修期的，凭厂家书面免费保修期承诺付清）

保修期：≥5年

提供售后服务承诺书

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 企业资质及产品注册证 | 供应商具有有效的医疗器械经营许可证（或备案证），所供产品为医疗器械的需具备医疗器械注册证（或备案证）、医疗器械生产许可证（或备案证） |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审 因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审 | 用户 评价 | 3 | 提供2019年1月1日至今，针对所投产品的用户评价：用户评价整体优秀的每份1分，最高3分。（用户评价需提供加盖用户公章，注明联系人、联系电话、被评价经销商或厂家、产品）。 |
|  | 市场 成熟度 | 5 | 提供2019年1月1日至今，针对所投产品，每提供一份合格业绩得1分，满分5分。以中标通知书或采购合同为准（提供复印件并加盖公章），未提供以上证明材料，可被视为低于采购要求。注：业绩仅限该品牌（不限经销商）的同类产品（不限型号）即可。 |
|  | 培训 方案 | 2 | 需明确详细培训方案，原厂出具并加盖相应公章的得2分，非原厂出具的得1分，不提供得0分。 |
|  | 售后 服务 | 2 | 售后服务承诺书需明确响应时间、人员配置及服务方案。原厂出具并加盖相应公章的得2分，非原厂出具的得1分，否则得0分。 |
|  | 质保 时间 | 8 | 供应商提供承诺书：在商务条款中要求的质保时长（基础质保5年）的基础上，每增加一年原厂质保的得2分，最多得8分（提供加盖原厂公章的承诺书原件）。若未加盖原厂公章，只有供应商公章，则每增加一年的得1分。最多得4分。不盖章的本项不得分。 |
| 技 术 评 审 | 技术 要求 | 45 | 1、技术指标全部符合采购要求得45分，最低得10分； 2、未标注“★”号的一般技术参数低于采购要求的，每一项减3分； 3、标注“★”号的关键技术参数低于采购要求的，每一项减5分； 4、技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料并列出对应具体页码，且在具体页码上以高亮或其他醒目形式标记，页码必须具体到单页，不得以范围标识。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、产品说明书、技术白皮书以及检测机构出具的检测报告或文件中允许的其他形式为准，其余资料全部视为无效技术支持资料，凡不列出对应页码或不在该页码上以高亮或其他醒目形式标记、不提供或提供无效技术支持资料的响应文件，可被视为低于采购要求。 |
|  | 性能 优势 | 5 | 满足技术指标全部符合采购要求的前提条件下，提供所投产品获得省部级及以上政府部门颁发的奖项或相关发明专利，每提供1项得1分，最高5分。技术指标未能全部符合采购要求的此项不得分。 |
| 价 格 评 审 | 报价 | 30 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为30。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正副本各一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日