宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对手术器械一批采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-55

2、项目名称：宜昌市中心人民医院手术器械一批采购项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2023年6月25日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采购人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联系人：童科长（设备科）

周老师（招标办）

联系电话：0717-6487783（设备科）

0717-6486583（招标办）

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-55

2、项目名称：宜昌市中心人民医院手术器械一批采购项目

3、项目预算：12.2万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限一类医疗器械）；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）；所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表）；所投产品不属于医疗器械的，需提供相关证明材料（产品资料、政府主管部门出具的该类产品不作为医疗器械管理的证明等），并加盖公章。

三、采购需求

3.1项目概况

本项目产品用于急诊外科、小儿外科等手术配套使用。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术器械 | 1 | 批 |  |
| 配置明细 |  |  |  |  |
| 1 | 显微喉钳 | 2 | 把 |  |
| 2 | 显微剪 | 2 | 把 |  |
| 3 | 显微镊 | 1 | 把 |  |
| 4 | 手术电钻 | 1 | 套 |  |
| 5 | 胸腔镊 | 11 | 把 |  |
| 6 | 咬骨钳 | 4 | 把 |  |
| 7 | 软轴牵开器 | 1 | 把 |  |
| 8 | 鼻窦息肉钳 | 2 | 把 |  |
| 9 | 脑吸引管 | 8 | 把 |  |
| 10 | 鼻咬切钳 | 2 | 把 |  |
| 11 | 髓核钳 | 1 | 把 |  |
| 12 | 双臂固定夹 | 1 | 把 |  |
| 13 | 剥离器 | 2 | 把 |  |
| 14 | 头皮夹钳 | 3 | 把 |  |
| 15 | 乳突牵开器 | 2 | 把 |  |
| 16 | 显微持针钳 | 2 | 把 |  |
| 17 | 显微镊 | 1 | 把 |  |
| 18 | 止血钳 | 40 | 把 |  |
| 19 | 分离结扎钳 | 8 | 把 |  |
| 20 | 骨克丝钳 | 3 | 把 |  |
| 21 | 脑吸引管 | 1 | 把 |  |
| 22 | 消毒盒 | 1 | 个 |  |
| 23 | 海绵钳 | 18 | 把 |  |
| 24 | 主动脉阻断钳 | 1 | 把 |  |
| 25 | 持针钳 | 21 | 把 |  |
| 26 | 胸腔止血钳 | 8 | 把 |  |
| 27 | 骨膜剥离器 | 8 | 把 |  |
| 28 | 帕巾钳 | 20 | 把 |  |
| 29 | 组织钳 | 20 | 把 |  |
| 30 | 精细剪 | 10 | 把 |  |
| 31 | 组织剪 | 20 | 把 |  |
| 32 | 产钳 | 1 | 把 |  |
| 33 | 止血钳 | 8 | 把 |  |
| 34 | 鼻咽活体取样钳 | 1 | 把 |  |
| 35 | 子宫颈钳 | 6 | 把 |  |
| 36 | 无盖编网筐 | 2 | 个 |  |
| 37 | 脑压板 | 3 | 把 |  |
| 38 | 骨刮匙 | 4 | 把 |  |
| 39 | 显微持针钳 | 1 | 把 |  |
| 40 | 阑尾拉钩 | 4 | 把 |  |
| 41 | 不锈钢腰子盘 | 20 | 件 |  |
| 42 | 钢丝结扎钳 | 2 | 把 |  |
| 43 | 子宫颈扩张器 | 28 | 把 |  |
| 44 | 扁桃体拉钩 | 2 | 把 |  |
| 45 | 剥离器 | 4 | 把 |  |
| 46 | 舌钳 | 3 | 把 |  |
| 47 | 组织剪 | 1 | 把 |  |
| 48 | 脑吸引管 | 5 | 件 |  |
| 49 | 吸引管 | 3 | 件 |  |
| 50 | 脑膜剪 | 1 | 把 |  |
| 51 | 头皮拉钩 | 2 | 把 |  |
| 52 | 脑膜镊 | 1 | 把 |  |
| 53 | 腹腔吸引管 | 2 | 件 |  |
| 54 | 显微镊 | 1 | 把 |  |
| 55 | 组织镊 | 4 | 把 |  |
| 56 | 牙挺 | 2 | 把 |  |
| 57 | 拉钩 | 2 | 把 |  |
| 58 | 压舌板 | 2 | 把 |  |
| 59 | 手术剪 | 2 | 把 |  |
| 60 | 胸腔镊 | 2 | 把 |  |
| 61 | 扁桃体剪 | 1 | 把 |  |
| 62 | 牙科剪 | 2 | 把 |  |
| 63 | 泪道探针 | 2 | 把 |  |
| 64 | 甲状腺拉钩 | 4 | 把 |  |
| 65 | 可重复使用导尿管 | 4 | 件 |  |
| 66 | 医用尺 | 2 | 把 |  |
| 67 | 显微平头冲洗针 | 4 | 把 |  |
| 合计 |  | 363 |  |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 技术参数名称 | 技术参数要求 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微喉钳 | 采用医用不锈钢，长度230mm，头宽3mm，管径2mm，连接管式，角弯，弯高4.7mm，抓取型 |  |
| 2 | 显微剪 | 采用医用不锈钢，长度200mm，尖直头，短头 |  |
| 3 | 显微镊 | 采用医用不锈钢，长度180mm，头宽0.6mm，工作端直型 |  |
| 4 | 手术电钻 | 采用一体式结构，额定转速1100rpm，额定扭矩3.5Nm，空载噪声≤65dB（A） |  |
| 5 | 胸腔镊 | 采用医用不锈钢，长度200mm，头宽1.2~2.5mm，无损伤齿 |  |
| 6 | 咬骨钳 | 采用医用不锈钢，长度180~220mm，直头，双关节 |  |
| 7 | 软轴牵开器 | 采用医用不锈钢，快速锁紧型，固定夹固定式 |  |
| 8 | 鼻窦息肉钳 | 采用医用不锈钢，长度140mm，管径4~5mm，直头，可拆卸，带吸引 |  |
| 9 | 脑吸引管 | 采用医用不锈钢，长度270mm，管体直径1~4mm，水滴形控制孔，工作长度170mm |  |
| 10 | 鼻咬切钳 | 采用医用不锈钢，长度110mm，头宽2.5mm，管式，直头，可旋转，长圆头 |  |
| 11 | 髓核钳 | 采用医用不锈钢，长度180mm，头宽2mm，钳口长度6mm，钳头上翘150° |  |
| 12 | 双臂固定夹 | 采用医用不锈钢，可与软轴牵开器实现快速连接固定与拆卸 |  |
| 13 | 剥离器 | 采用钛合金，长度230mm，直型，球头，叶片状 |  |
| 14 | 头皮夹钳 | 采用医用不锈钢，长度160mm |  |
| 15 | 乳突牵开器 | 采用医用不锈钢，长度130~150mm，头部弯曲11°，钩深22mm |  |
| 16 | 显微持针钳 | 采用医用不锈钢，长度200mm，直头，自锁 |  |
| 17 | 显微镊 | 采用钛合金，长度200mm，头宽0.6mm，头部无齿，枪状，工作长度75mm， |  |
| 18 | 止血钳 | 采用医用不锈钢，长度125~180mm，弯型 |  |
| 19 | 分离结扎钳 | 采用医用不锈钢，长度220mm，钳头弯曲高度13mm，弯型，全齿 |  |
| 20 | 骨克丝钳 | 采用医用不锈钢，长度180mm |  |
| 21 | 脑吸引管 | 采用医用不锈钢，管体直径φ1.2~5mm，2支管柄，9支吸引管头，管柄带水滴可控孔 |  |
| 22 | 消毒盒 | 可压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌，尺寸≥260*160*40mm |  |
| 23 | 海绵钳 | 采用医用不锈钢，长度250mm，头宽8~10mm |  |
| 24 | 主动脉阻断钳 | 采用医用不锈钢，长度130mm |  |
| 25 | 持针钳 | 采用医用不锈钢，长度140~180mm，直头 |  |
| 26 | 胸腔止血钳 | 采用医用不锈钢，长度220mm，头宽2.7mm，头厚2.2mm，弯头高度15mm |  |
| 27 | 骨膜剥离器 | 采用医用不锈钢，长度220mm，头宽10~15mm，弯头，圆刃 |  |
| 28 | 帕巾钳 | 采用医用不锈钢，长度140mm，尖头 |  |
| 29 | 组织钳 | 采用医用不锈钢，长度180mm，直型 |  |
| 30 | 精细剪 | 采用医用不锈钢，长度220mm，弯型 |  |
| 31 | 组织剪 | 采用医用不锈钢，长度180mm，弯型 |  |
| 32 | 产钳 | 采用医用不锈钢，长度260mm |  |
| 33 | 止血钳 | 采用医用不锈钢，长度220mm，头宽2.5mm，头部圆弯50°，弯高9~15mm |  |

3.3商务要求

交货期：签订合同后30天内

交货地点：医院指定地点

付款条件及方式：首付款在合同签订生效后，甲方在货到安装、调试、验收且试运行三个月后向乙方付合同总价的90%，余款10%在一年期满且设备正常工作，供应商履行保修义务，无质量问题即付清。（合同约定的保修期大于一年的，凭厂家书面免费保修期承诺付清）

保修期：≥1年

提供售后服务承诺书

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 企业资质及产品注册证 | 供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限一类医疗器械）；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）；所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表）；所投产品不属于医疗器械的，需提供相关证明材料（产品资料、政府主管部门出具的该类产品不作为医疗器械管理的证明等），并加盖公章。 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审 因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审 | 用户 评价 | 3 | 提供2020年1月1日至今，针对所投产品的用户评价：用户评价整体优秀的每份1分，最高3分。（用户评价需加盖用户公章，注明联系人、联系电话、被评价经销商或厂家、产品）。 |
|  | 市场 成熟度 | 5 | 提供2020年1月1日至今，针对所投产品，每提供一份合格业绩得1分，满分5分。以中标通知书或采购合同为准（提供复印件并加盖公章），未提供以上证明材料，可被视为低于采购要求。注：业绩仅限该品牌（不限经销商）的同类产品（不限型号）即可。 |
|  | 培训 方案 | 2 | 需明确详细培训方案，原厂出具并加盖相应公章的得2分，非原厂出具的得1分，不提供得0分。 |
|  | 售后 服务 | 2 | 售后服务承诺书需明确响应时间、人员配置及服务方案。原厂出具并加盖相应公章的得2分，非原厂出具的得1分，否则得0分。 |
|  | 质保 时间 | 8 | 供应商提供承诺书：在商务条款中要求的质保时长的基础上，每增加一年原厂质保的得2分，最多得8分（提供加盖原厂公章的承诺书原件）。若未加盖原厂公章，只有供应商公章，则每增加一年的得1分。最多得4分。不盖章的本项不得分。 |
| 技 术 评 审 | 技术 要求 | 45 | 1、技术指标全部符合采购要求得45分，最低得10分； 2、未标注“*”号的一般技术参数低于采购要求的，每一项减3分； 3、标注“*”号的关键技术参数低于采购要求的，每一项减5分； 4、技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料并列出对应具体页码，且在具体页码上以高亮或其他醒目形式标记，页码必须具体到单页，不得以范围标识。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、产品说明书、技术白皮书以及检测机构出具的检测报告或文件中允许的其他形式为准，其余资料全部视为无效技术支持资料，凡不列出对应页码或不在该页码上以高亮或其他醒目形式标记、不提供或提供无效技术支持资料的响应文件，可被视为低于采购要求。 |
|  | 性能 优势 | 3 | 满足技术指标全部符合采购要求的前提条件下，提供所投产品获得省部级及以上政府部门颁发的奖项，每提供1项得1分，最高3分。技术指标未能全部符合采购要求的此项不得分。 |
| 价 格 评 审 | 报价 | 32 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为32。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（32） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本两份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。投标文件需加盖骑缝章。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日