宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对在线辐射报警仪、个人剂量报警仪采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A1021（3）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院在线辐射报警仪、个人剂量报警仪采购项目（第3次采购）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年11月4日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办(宜昌市中心人民医院伍家院区9号楼313)（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采购人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联系人：于老师（医学工程部）0717-6487783

周老师0717-6486583

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A1021（3）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院在线辐射报警仪、个人剂量报警仪采购项目（第3次采购）

3、项目预算：2.6万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线辐射报警仪 | 1台 |  |
| 2 | 个人剂量报警仪 | 2套 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 技术参数名称 | 技术参数要求 | 响应/偏离 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线辐射报警仪（1台） |  |  |  |  |
| 1 | 剂量率 | 可达0.1μSv/h~10mSv/h |  |  |
| 2 | 能量响应范围 | 可达50keV~3.0MeV |  |  |
| 3 | 探测器 | 能量补偿GM管或半导体探测器 |  |  |
| 4 | 报警功能 | 具备 |  |  |
| 5 | 报警方式 | 声音报警、振动报警、光线报警均可 |  |  |
| 6 | 报警阈值 | 可任意设置 |  |  |
| 7 | 记录功能 | 能够自动记录阈值报警、探头异常，自动存储，可查询报警记录 |  |  |
| ★8 | 门机联锁功能 | 具备 |  |  |
| ★9 | 检测报告 | 交货时向医院提供合格有效的检测报告，交货产品出厂编号需与检测报告上出厂编号一致 |  |  |
| 个人剂量报警仪（2套） |  |  |  |  |
| 10 | 便携式设计 | 轻便小巧，方便工作人员佩戴 |  |  |
| 11 | 续航时间 | ≥7天 |  |  |
| 12 | 剂量率 | 可达0.1μSv/h~10mSv/h |  |  |
| 13 | 累计剂量 | 可达0~10mSv |  |  |
| 14 | 能量响应范围 | 可达50keV~1.5MeV |  |  |
| 15 | 探测器 | 能量补偿GM管或半导体探测器 |  |  |
| 16 | 剂量率报警功能 | 具备 |  |  |
| 17 | 累积剂量报警功能 | 具备 |  |  |
| 18 | 报警方式 | 声音报警、振动报警、光线报警均可 |  |  |
| ★19 | 检测报告 | 交货时向医院提供合格有效的检测报告，交货产品出厂编号需与检测报告上出厂编号一致 |  |  |
| ★20 | 配置要求 | 满足2个机房配置使用，每个机房至少配置2台个人剂量报警仪 |  |  |

3.3商务要求

★1、交货期：签订合同后7天内

2、交货地点：医院指定地点

★3、付款方式：合同签订生效后，甲方在货到安装、调试且试运行三个月，验收合格后向乙方付合同总价的90%，一年后付清10%余款。

★4、保修期：2年

★5、提供售后服务承诺书

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审 因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审 | 项目实施方案 | 10 | 供应商应提供详细的项目实施方案，具体包括设备供货方案、安装调试方案、进度计划、培训方案、定期巡检等五项内容。根据各项内容的描述详尽、符合采购需求情况进行评分（未提供方案的不得分）：（1）各项内容齐全且描述详尽得5分，每缺少一项内容或未描述详尽扣1分，扣完为止。（2）各项内容完全符合采购需求、合理可行、思路清晰、切合项目实际得5分，每有一项内容不满足采购需求或不切合项目实际扣1分，扣完为止。 |
|  | 售后服务方案 | 10 | 1、供应商应提供售后服务方案（至少应包括售后服务响应时间、售后服务内容、售后服务保证措施、培训计划等4项内容）。内容完整、描述详实、符合采购需求、合理可行得8分，每有一项内容不完整或描述简单或不满足采购需求扣2分，扣完为止；未提供方案的不得分。 2、供应商承诺为采购人提供有效、便利的本地化服务，包括但不限于承诺成交后能为采购人就近设置本地化服务机构，保证必要时可以及时售后（即满足4小时内到达现场），承诺符合全部要求并详细说明或证明及时售后的措施得2分，否则不得分。（提供加盖供应商公章的承诺函） |
| 技 术 评 审 | 技术 要求 | 48 | 1、技术指标全部符合采购要求得48分； 2、未标注“★”号的一般技术参数低于采购要求的，每一项减2分； 3、标注“★”号的关键技术参数低于采购要求的，每一项减4分； 4、技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、产品说明书、技术白皮书以及检测机构出具的检测报告或文件中允许的其他形式为准，其余资料全部视为无效技术支持资料。（技术参数资料加盖公章） 5、供应商提供的技术参数资料应清晰可辨认，由供应商原因导致的技术参数无法辨认视为无效响应。 |
|  | 性能 优势 | 2 | 满足技术指标全部符合采购要求的前提条件下，提供所投产品获得省部级及以上政府部门颁发的奖项，每提供1项得1分，最高2分。技术指标未能全部符合采购要求的此项不得分。 |
| 价 格 评 审 | 报价 | 30 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本两份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。投标文件需加盖骑缝章。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日期：年月日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日