宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对（西陵院区）吞咽治疗仪采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A1007

2、项目名称：宜昌市中心人民医院（西陵院区）吞咽治疗仪采购项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2025年3月4日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办(宜昌市中心人民医院伍家院区9号楼313)（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：吴老师（医学工程部）0717-6228257

周老师0717-6486583

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A1007

2、项目名称：宜昌市中心人民医院（西陵院区）吞咽治疗仪采购项目

3、项目预算：5万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限一类医疗器械）；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）；所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表）；所投产品不属于医疗器械的，需提供证明材料，并加盖公章。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院（西陵院区）采购吞咽治疗仪1台，康复医学科使用。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 单位 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吞咽治疗仪 | 1 | 台 | 5万 |  |

- 详细技术要求

| 序号 | 技术参数名称 | 技术参数要求 | 响应/偏离 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式设计，可手持使用。 | 具备 |  |  |
| *2 | 可充电电池供电，避免干电池的环境污染。 | 具备 |  |  |
| *3 | 可同时进行言语吞咽功能的主动训练和治疗。 | 具备 |  |  |
| 4 | 治疗电流 | ≥3种，需包含T/R电流、TENS电流、KOTS电流。 |  |  |
| 5 | 输出通道 | ≥2通道 |  |  |
| *6 | 治疗程序 | ≥4种；含T/R电流治疗方案 ≥2个；TENS电流治疗方案≥1个；KOTS电流治疗方案≥1个。 |  |  |
| 7 | 电流输出精准控制，步进电流 | ≤0.5mA |  |  |
| 8 | 需具备脉冲电流参数可调，脉冲宽度、间歇时间等参数均可调整，实现个体化治疗。 | 具备 |  |  |
| 9 | 需具备内置电流释放按键，在进行吞咽训练时，患者按动释放键，颈部肌群会得到一个电流脉冲刺激，帮助完成完整吞咽动作。 | 具备 |  |  |
| 10 | 脉冲输出时间 | 0-500ms可调。 |  |  |
| 11 | 电流强度 | ≤40mA可调。 |  |  |
| 12 | 治疗时间 | ≥20分钟可调。 |  |  |
| 13 | 供电 | 蓄电池。 |  |  |

备注：以上参数为单套设备要求。

3.3商务要求

| 序号 | 商务条款 | 要求 | 评审点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行 期限 | 自合同签订之日起至质保期结束。 |  |
| 2 | 交货期 | 合同签订后30天内完成所有货物的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。 |  |
| 3 | 履约地点 | 宜昌市中心人民医院指定地点。 |  |
| 4 | 质保期 | ≥2年原厂免费全保。 |  |
| 5 | 报价要求 | 人民币报价，按总价报。 供应商的响应总报价不得超过该项目的最高限价。 （3）供应商须按进行分项报价，且分项报价不得超过分项限价，否则视其为无效响应。 （4）包含全部价款、税费、包装费、保险费、运费、安装费（若有）、调试费（若有）、接入医院信息系统所有费用（若有）、技术指导、培训咨询、第三方履约验收、售后服务、维护保养等费用。 |  |
| 6 | 付款方式 | 合同签订生效后，采购人在货到安装、调试且试运行三个月，验收合格后向中标人付合同总价的90%，一年后付清10%余款。 |  |

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 企业资质及产品注册证 | 供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限一类医疗器械）；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）；所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表）；所投产品不属于医疗器械的，需提供证明材料，并加盖公章。 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审 因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审 | 用户评价 | 3 | 提供自2022年2月1日（以评价时间为准）以来，针对所投产品的用户评价：用户评价优秀的每份1分，最高3分。（提供加盖业主公章的用户评价材料复印件，注明联系人、联系电话、产品型号）。 |
|  | 类似项目业绩 | 4 | 提供自2022年2月1日（以合同签订时间为准）以来，针对所投产品每提供一份合格供货业绩得1分，最多得4分。提供中标通知书或采购合同复印件并加盖供应商公章，未提供以上证明材料不得分。注：业绩仅限所投产品（不限经销商）的同类产品（不限型号）即可。 |
|  | 服务（一） | 6 | 供应商应提供详细的售后服务方案（至少应包括售后服务响应时间、售后服务内容、售后服务保证措施等3项内容）。内容完整、描述详实、符合采购需求、合理可行得6分，每有一项内容不完整或描述简单或不满足采购需求或不合理不可行扣1分，扣完为止；未提供方案的不得分。 |
|  | 服务（二） | 5 | 项目实施方案：供应商应提供详细的项目实施方案，具体包括设备供货方案、安装调试方案、质量保证措施、进度计划、培训方案等5项内容。根据各项内容的描述详尽、符合采购需求情况进行评分。内容完整、描述详实、符合采购需求、合理可行得5分，每有一项内容不完整或描述简单或不满足采购需求或不合理不可行扣1分，扣完为止；未提供方案的不得分。 |
| 技 术 评 审 | 技术 要求 | 50 | 1、技术指标全部符合采购要求得50分，最低得10分； 2、未标注“*”号的一般技术参数低于采购要求的，每一项减3分； 3、标注“*”号的关键技术参数低于采购要求的，每一项减5分； 4、技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、产品说明书、技术白皮书以及检测机构出具的检测报告或文件中允许的其他形式为准，其余资料全部视为无效技术支持资料。 |
| 价 格 评 审 | 报价 | 32 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为32。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（32） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本两份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。投标文件需加盖骑缝章。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日