宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对胸心外科三维医学影像手术计划数据处理服务项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3032（3）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院胸心外科三维医学影像手术计划数据处理服务项目（第3次采购）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2025年4月11日09:00。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（地址：伍家院区9号楼310室）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：魏老师/高老师

联系电话：0717-6484621 13972599163

07176227301

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3032（3）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院胸心外科三维医学影像手术计划数据处理服务项目（第3次采购）

3、项目预算：66000元。

4、投标报价方式：依据《省医疗保障局 省卫生健康委员会关于造瘘护理等医疗服务项目价格有关事项的通知》鄂医保发【2022】6号文件中 项目名称：三维医学影像手术计划项目，项目编码：210500007X，价格1564元（每个部位/次）基础上综合折扣报价，按照实际服务数量及成交折扣据实结算。如90%，胸心外科三维医学影像手术计划数据处理服务项目的结算价＝三维医学影像手术计划省医疗服务价格*90%。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、本项目属二类医疗器械管理，二类以下医疗器械投标无效；投标人为制造商的，须具备《医疗器械生产许可证》；投标人为三维医学影像服务系统代理商的，须具备二类医疗器械备案并提供相应证明。

6、投标人所投产品须具备《医疗器械产品注册证》。

7、国家另有规定的从其规定。

三、采购需求

3.1项目概况

（1）根据医院临床科室需求提供基于符合DICOM标准的医学图像CT及MR数据的三维医学影像手术计划数据处理服务，内涵3D可视化模型重建+三维重建说明。辅助术前诊断、术中指导及术后评估。

（2）服务科室范围：根据医院需求，以胸心外科为主。

3.2项目清单、技术、服务要求：

1.1 3D模型标准

（1）器官重建标准

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 肺 | 双肺，包括肺内血管、支气管和占位 |
| 单肺 | 单肺（左肺或右肺），包括单肺内血管、支气管和占位 |
| 皮肤 | 皮肤外轮廓，重建皮肤本身 |
| 骨骼 | - 胸廓骨 |
| 淋巴结 | 以重建纵隔淋巴结为主 |

（2）管道结构重建标准

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 肺动脉 | 血管可见内轮廓，病变位于肺内，肺动脉重建至亚段 |
| 肺静脉 | 血管可见内轮廓，病变位于肺内，肺静脉重建至亚段 |
| 支气管 | 支气管内轮廓，肺内病变，支气管重建至亚段 |
| 上腔静脉 | 血管可见内轮廓，边界以影像学实际所见为准 |
| 胸主动脉 | 血管可见内轮廓，边界以影像学实际所见为准 |

（3）病变重建标准

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 占位 | 占位本身，按影像所见边界重建 |
| 结节 | 结节本身，按影像所见边界重建 |

（4）肺分叶和肺分段标准

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 肺分叶 | 肺叶边界轮廓需沿叶间裂划分 |
| 肺分段 | 肺分段依据支气管、肺动脉、肺静脉的分支与走行将右肺分为10个段，左肺分为8个段 |

1.2 三维重建说明标准，提供PDF格式的三维重建说明，内容包括

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

（2）3D重建模型体积计算；

（3）3D重建模型整体展示、病变与器官相关性展示、病变与肺动脉相关性展示、病变与肺静脉相关性展示、病变与支气管相关性展示、肺分段展示（或靶区分段展示）、淋巴结分布展示等。

# （一）详细技术要求

1.下述所有内容标注了“▲”号项即为重要参数项，标注了“#”号项即一般参数项。（所有技术条款需提供相关证明材料佐证，否则视为不响应）

2.参数项提供软件系统截图作为证明材料。

| 序号 | 技术规格参数、功能要求 | 评审点 |
| --- | --- | --- |
|  | 可支持平扫或动脉期增强薄层胸部CT图像 | # |
|  | 二维影像融合展示：支持3D与MPR图像融合显示 | ▲ |
|  | 精建血管分支、病灶与周围器官：充分展示不同血管走形，分支和数目；展示病灶与周围组织关系 | # |
|  | 支持显示横断面、冠状面、矢状面图像，并支持多图联动 | # |
|  | 视窗编辑：支持DICOM图像窗口、三维模型窗口的多种视图排布组合 | # |
|  | 连通域编辑：支持向分割结果中添加或删除指定连通域 | ▲ |
|  | 层间填充：支持填充两个不同层面的分割结果之间的体素，使两个分割相连 | ▲ |
|  | 边界操作：对分割结果的边界进行腐蚀或膨胀操作 | # |
|  | 空洞操作：对分割结果内部进行挖空操作，生成和分割结果形态一致的空心外壳 | ▲ |
|  | 边缘平滑：使用多种平滑函数对分割结果进行平滑操作 | # |
|  | 逻辑运算：对两个分割结果进行复制、相加、相减、求交集、求不相交部分等操作 | # |
|  | 视窗编辑：支持DICOM图像窗口、三维模型窗口的多种视图排布组合 | # |
|  | 精准还原组织结构：基于CT，MR数据重建组织结构，透明化和立体化展现三维解剖影像，可随时调节各器官透明度，并可360度旋转，充分显示多种脏器以及血管，占位和相邻脏器等形态特征、分布结构等 | # |
|  | 自由组合：直观，准确，快捷地将目标器官独立显示，通过一键组合/隐藏进行单个组织显示或任意组合显示，便于多维度，深层次观察器官或组织的病变、占位情况和比邻关系 | # |
|  | 曲面切割：模拟手术刀模拟切面布置并进行切割，可仿真手术过程和结果，进行手术部残量计算 | # |
|  | 剪辑框：利用剪辑框的六个剖面，进行组织或器官的快速移动剖切，便于观察组织内部以及组织间毗邻关系 | ▲ |
|  | 肺段聚焦：支持仅显示某一个或多个肺段内的血管气管 | # |
|  | 导航标记：可实现点选位置与CT横断面、冠状面、矢状面的点定位联动，直观展示肺多发小结节等微小病灶在CT中的具体位置 | # |
|  | 导出结构化三维重建报告：支持导出PDF图文报告，内容包括三维模型展示、病灶分析、量化分析、三维阅览二维码（二维码需网络条件支持） | # |
| 20 | 提供简化版肺动脉、肺静脉和完整版肺动脉、肺静脉的切换显示 | # |
| 21 | 支持自动计算肺结节部分指标，包括肺结节长短径、肺结节体积、肺结节平均CT值、肺结节类型、肺结节表征、肺结节位置、肺结节良恶性及概率、肺段体积、肺亚段体积 | # |
| 22 | 支持基于胸部CT平扫数据或胸部CT增强数据自动分割，分割内容包括肺、肺叶、18个肺段、42个肺亚段、肺结节、淋巴结、肺静脉、肺动脉、支气管 | # |
| 23 | 肺亚段分割：支持对肺段进行亚段分割，并标记亚段级动脉、静脉、气管、名称，展示与肺结节关系密切的亚段气血管分支 | ▲ |
| 24 | 气管镜路径规划：支持通过模拟气管镜，根据目标肺结节自动规划入镜路径并显示 | ▲ |
| 25 | 肺结节切缘外扩：支持对肺结节进行切缘外扩，可自定义切缘范围 | # |
| 26 | 提供血管生长工具，支持对未重建完整的肺静脉、肺动脉分割结果，进行自动分割结果优化。 | ▲ |

3.3商务要求

1.报价方式及报价内容

（1）依据《省医疗保障局 省卫生健康委员会关于造瘘护理等医疗服务项目价格有关事项的通知》鄂医保发【2022】6号文件中 项目名称：三维医学影像手术计划项目，项目编码：210500007X，价格1564元（每个部位/次）基础上综合折扣报价，按照实际服务数量乘以成交折扣据实结算（每个部位说明具体见下表，1个部位数计1个单价）

| 部位项 | 部位数 | 部位说明 |
| --- | --- | --- |
| 左肺部位 | 1 | 左肺，左肺支气管、左肺肺动脉、左肺肺静脉，病变、靶区分段 |
| 右肺部位 | 1 | 右肺，右肺支气管、右肺肺动脉、右肺肺静脉，病变、靶区分段 |
| 胸外科重建 | 2 | 双肺，双肺支气管、双肺肺动脉、双肺肺静脉，病变、靶区分段 |

（2）报价应包含全部服务、实施、培训、税费等费用。

2.服务地点：宜昌市中心人民医院指定地点。

3.服务响应期：投标人收到采购人数据处理服务需求信息，≤30分钟响应，导入影像数据后，所提供的重建结果≤4个工作小时完成（逢节假日则8小时工作时内）出具3D+人体可视化报告。

4.付款方式：依据实际服务部位数量乘以综合折扣报价计算，根据供应商提供的对账单按季度结算。

5.服务期限：自合同签订之日起1年或预算费用用完截止，先到为准。

6.数据安全：供应商承诺，不将医院提供的数据用于与本项目无关的其他活动，并保证病人数据的安全、可靠，并提供加盖公章的承诺函。

7.资质要求：根据国家规定，仅具备生产/经营备案凭证的医疗器械，投标人无法提供备案凭证的，须提交承诺书，承诺如中标，签订合同前提交相应备案凭证，否则视为放弃中标资格。

8.承诺效力：所有承诺书承诺事项如有虚假，一经发现，即视为“虚假响应”，院方有权追究其相应法律责任。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 资质要求 | - 1.投标人为三维医学影像服务系统制造商的，所投产品为二类及以上医疗器械的，须具备《医疗器械生产许可证》；投标人为三维医学影像服务系统代理商的，须具备二类医疗器械备案并提供相应证明。国家另有规定的从其规定。 2.投标人所投的三维医学影像服务系统须为国家医疗器械管理的二类及以上医疗器械，并具备《医疗器械产品注册证》，国家另有规定的从其规定。 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额和最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审32分 | 信息安全备案 | 3 | 投标人或数据处理制造商具有公安机关出具的信息系统安全等级保护备案证明，至少具备3级及以上标准，提供证明材料复印件，得3分。 |
|  | 制造商相关技术质量认证 | 2 | 投标人或数据处理制造商提供与本项目相关软件质量管理体系认证证书。提供以上证明材料复印件，得2分。 |
|  | 软件产品相关专利或著作权 | 4 | 投标人或数据处理制造商提供医学影像手术计划数据处理服务项目相关的专利或者软件著作权证书进行打分，软著每提供1项得1分；专利证书提供1项得1分；未提供不得分。最高得4分。 （提供证明材料复印件） |
|  | 项目业绩 | 4 | 根据2019年1月1日至今所投产品数据处理服务或销售业绩评分。 每提供1个得1分，最高得4分。 提供合同或中标通知书复印件。 |
|  | 项目作业及安全管理方案 | 4 | 投标人或数据处理制造商针对三维医学影像手术计划数据处理提供的服务方案（包含但不限于服务内容、服务流程、双方的权利和义务）进行打分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。 合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。 （1）完全满足以上方案内容要求的，得4分。 （2）部分满足的，得2分。 （3）未响应的，得0分。 |
|  | 服务方案 | 4 | 投标人或数据处理制造商针对三维医学影像手术计划数据处理服务数据进场标准和交付标准提供的服务方案进行打分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。 合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。 （1）完全满足以上方案内容要求的，得4分。 （2）部分满足的，得2分。 （3）未响应的，得0分。 |
|  | 培训方案 | 3 | 投标人或数据处理制造商针对采购人使用人员的提供培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式等）进行打分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。 合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。 （1）完全满足以上方案内容要求的，得3分。 （2）部分满足的，得1分。 （3）未响应的，得0分。 |
|  | 交付时间 | 2 | 投标人或数据处理制造商承诺提供三维医学影像手术计划数据处理服务的交付时间≤4个工作小时的得2分，其他不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 3 | 评委根据投标人或数据处理制造商提供的售后服务方案进行综合评分，方案包括但不限于响应时间、修复时间、故障解决、驻场工程师等内容： （1）具有完善具体可行的售后服务方案，售后服务便捷、响应速度快，各阶段服务方案详尽，满足采购人需求，得3分； （2）有提供售后服务方案，且有一定的可行性，售后服务较便捷，响应及时，各阶段服务方案完整，基本满足采购人需求，得1分； （3）若方案有明显缺陷或不可实施，可视为未提供，不得分。 |
|  | 售后服务能力 | 3 | 根据投标人或数据处理制造商提供的售后服务的支持能力进行评分： （1）提供三维医学影像服务系统生产厂家原厂的售后服务承诺书（需原厂加盖公章），提供得3分； （2）提供非原厂的售后服务承诺书得1分； （3）未提供承诺书不得分。 |
| 技 术 评 审50分 | 技术参数及要求 | 58 | 完全满足招标文件服务要求的，得51分。 （1）“▲”号重要条款共8项，每满足一项得 5分，满分得40分。 （2）“#”号一般条款共18项，每满足一项得1分，满分得18分。 说明：技术参数中已有要求的按要求提供证明材料，未要求的投标人提供盖章的技术参数承诺函。 |
| 价 格 | 报价 | 10 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为10。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（19） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，与正本一致的副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日

非联合体投标承诺声明

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

我公司参加本次招募项目为非联合体投标，我公司以独立法人身份参加本次招募。如本公司违反上述保证，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明。

承诺人：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人（签字) ：

年      月

报价一览表

项目名称:

项目编号：

| 项目名称 | 报价（按折扣率报价） | 服务期限 | 应用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三维医学影像手术计划 |  |  |  |
| 服务结算价 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：1、本次报价以湖北省物价局审批收费标准为基准（1564元/部位）。

2.若国家收费标准发生变化，则按照比例调整价格。

3.每季度进行结算，按照胸心外科实际产生业务数据来结算。

资格和符合性检查对照表

采购项目名称：

| 序号 | 资格性和符合性审查条款 | 投标响应文件具体相应 | 响应 /偏离 | 响应具体页面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

采购项目编号：

注:1.投标供应商须对照采购文件第四部分“评审标准”中“”资格性审查和符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标供应商必须详细说明。

2.投标供应商须提供响应资料在响应文件中的具体页码。

技术响应偏离说明表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 采购需求要求部分 | 投标服务响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

说明:供应商应对照“采购文件”中采购需求，逐条说明所提供服务已对采购需求的技术参数做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投服务要求的具体技术参数值。

商务技术“▲”号条款响应偏离说明表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 采购文件技术“▲”号条款内容 | 投标文件响应 “▲”号条款情况 | 偏离说明 | 响应具 体页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ... |  |  |  |  |

注:供应商须对照采购文件第三部分“采购需求”中“详细技术要求”及第四部分“评审标准”

中的“商务评审”标有“▲”号条款要求进行逐项说明是否满足要求，并附相关证明文

件，同时将相关证明文件的相应页码填写到上表“响应具体页码”中。

商务评审、技术评审、价格（综合评分）

采购项目名称：

采购项目编号：

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 | 投标文件响应部分 | 响应 /偏离 | 响应具体页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注:1.投标供应商须对照采购文件第四部分“评审标准”中“商务、技术、价格评审”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标供应商必须详细说明。

2.投标供应商须提供响应资料在响应文件中的具体页码。