宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对宜昌市中心人民医院伍家院区2025年度温控探头采购及安装项目（第二次）进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A2019（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区2025年度温控探头采购及安装项目（第二次）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2025年9月11日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件，投标文件1正1副。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办伍家院区9号楼312房（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：朱老师 /闫老师

联系电话：0717-6484946 13477188069 /0717-6486583 15897539255

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A2019（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区2025年度温控探头采购及安装项目（第二次）

3、项目预算：8.00万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定供应商及价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院伍家院区检验科、输血科确保实验室内温湿度满足国家规范要求，拟购置一批温控探头及配件，分批供货。

3.2项目清单、技术、服务要求：

3.2.1采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线温度传感器 | 只 | 24 |  |  | 温度（2-8℃） |
| 2 | 无线温度传感器 | 只 | 5 |  |  | 温度（-40℃） |
| 3 | 无线温度传感器 | 只 | 2 |  |  | 温度（-80℃） |
| 4 | 无线温度传感器 | 台 | 22 |  |  | 温湿度 |
| 5 | 无线温度显示仪 | 台 | 1 |  |  | 信息接收 |
| 6 | 安装服务费 | 次 | 2 |  |  |  |

注：投标文件需对分项进行报价并标注品牌型号

3.2.2技术要求

1、新增设备必须兼容采购人已有无线温湿度监控系统或供应商免费提供能使传感器达到使用状态的所有配套软件及设备设施。提供承诺函，格式自拟，并加盖公章。

2、对采购人新增加的冰箱、恒温培养箱等设备的温度及实验室环境温湿度24小时连续在线监控。

3、数据采集间隔时间30分钟，温湿度记录至少保存一年以上。系统软件具备在线监测、数据记录分析、输出打印等功能。有完善的权限和组织管理功能，各监控单位能方便的查看监控记录和及时收到报警信息。

4、温度测量精度不超过±0.5℃，温度分辨率不超过0.2℃。温度测量范围：普通监控点-30℃至100℃；超低温监控点应达到-100℃。

5、任何监测点温度超出设定范围，系统立即自动报警，并通过微信通知相关人员。

3.3商务要求

- 供货服务期及供货要求：1年，在供货服务期内分批次按照采购人需求的数量进行供货，每次供货在接到采购人通知后5个工作日内供货并安装达到使用状态。

- 2、安装地点：采购人指定地点。

3、付款条件及方式：款项分期支付据实结算，货物到货成交供应商完成安装达到使用状态经采购人验收合格后，采购人向其支付实到货物价款的95%，余下5%作为尾款在验收合格1年后无息支付，采用电汇方式结算，成交供应商提供正规增值税发票。

4、报价要求：报价应包含货物运至最终目的地的运输、和伴随货物的安装、调试、耗材、验收、人工、税金的等全部费用。在合同实施过程中因市场原因而造成增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等，采购人不予支付。投标人应充分考虑市场风险。

5、合同期内具体数量以采购人需求为准，采购人需求少于合同总量时成交供应商不得以任何理由要求采购人按合同数量接纳货物，采购人单项需求大于预计数量时，按合同单价执行，累计采购金额不得超过合同金额。

6、质保期：1年，保修期内出现质量问题，成交供应商接到维修通知后2小时内到达现场免费处理，24小时内处置完毕。

7、质保期内维修或更换配件后，该部分质保期相应顺延。

8、成交供应商负责免费对采购人设备管理人员进行相应技术培训。

9、采购人不专门组织现场踏勘，有投标意向的供应商可自行联系采购人了解详细情况，联系人：陈老师15171739707。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

# 投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日