宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对伍家院区及西陵院区三维电生理设备租赁服务采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A1080

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区及西陵院区三维电生理设备租赁服务采购项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2025年11月17日9:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【投标人根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办(宜昌市中心人民医院伍家院区9号楼313)（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：于老师（医学工程部）0717-6487783

周老师0717-6486583

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A1080

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区及西陵院区三维电生理设备租赁服务采购项目

3、项目预算：10万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、本项目的特定资格要求：投标人所投产品及其专机专用耗材属于医疗器械的，须提供如下材料。

（1）供应商必须符合医疗器械监督管理条例的规定，供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证；

（2）所投产品及其专机专用耗材的医疗器械注册证；

国家另有规定的从其规定，须提供相关规定的证明材料。

三、采购需求

3.1项目清单、技术、服务要求：

- 货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 租赁数量 | 租赁服务期 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维电生理设备租赁服务 | 2台 | 1年 | 5万元/台 | 10万元 |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 评审标识 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | # | 系统软件功能包括激动图、解剖图、电压图、网图、等时图、阻抗图软件、高精密度标测模块、压力监测模块、消融点数据实时标记模块、室速自动起搏标测模块、距离/面积测量工具、图像融合模块等 |
|  | # | 采用磁场和电场混合定位原理，以磁场为基础，定位精度高，抗干扰能力强，多导管可视化，无扭曲变形 |
|  | # | 磁场定位系统：磁场强度不低于0.005mT~0.02mT（距磁场发生器25cm）；磁场频率不低于2kHz~2.6kHz |
|  | # | 匹配导管定位精度误差不超过1mm |
|  | # | 一次采集可同时获得空间解剖、激动顺序、电传导、单极电压、等时图、双极电压、阻抗、网图等心电信息 |
|  | ★ | 具有实时压力监测功能，与压力监测导管配合使用时，能准确测量并记录压力监测导管与组织接触的贴靠程度和箭头矢量方向，并以克（g）为单位记录,且鞘管可在三维系统中精确显示 |
|  | # | 具有消融点数据实时标记功能，可自定义消融点参数，客观判断消融效果，提示消融GAP |
|  | # | 具有高精密度标测功能，与具有磁感应器的多电极标测导管联合使用时，能快速精确采集大量标测信息，有效判断心动过速机制和心腔基质 |
|  | # | 具有心内导管显示功能，可显示电极不少于80个 |
|  | # | 具有回溯采点记录功能，记录手术全程时长不少于18个小时，可随时回顾该手术任何时间点的标测过程，并回溯采集点的导管位置和电信号等信息 |
|  | ★ | 具备电位洋流图功能，支持同时动态显示速度矢量、传导方向以及在整个心腔中的方向和相对传导速度 |
|  | ★ | 具有特殊导管显示功能，支持可视化鞘显示，指示导管到位及导管操作 |
|  | # | 具有心脏解剖图功能，实现快速沿心脏边缘快速建立解剖图 |
|  | # | 配备单独的触摸显示器 |
|  | ★ | 系统平台采用Windows平台 |
|  | # | 可设置阻抗安全范围、上升趋势、温控模式、温度变化趋势、显示参数等 |
|  | # | 具备脉冲场消融功能，提供注册证证明文件 |
|  | # | 射频消融仪主机使用寿命不少于6年 |
|  | # | 具备阻抗尖峰切断及温度切断保护功能 |
|  | ★ | 高精密度标测功能可兼容使用的同厂单根标测导管电极数不少于45个 |
|  | # | 具备2种以上预设消融模式，支持不小于90w消融模式 |
|  | # | 阻抗感知范围不低于50~500欧姆，解析度1欧姆 |
|  | # | 灌注泵运行模式：连续运行 |
|  | ★ | 灌注泵最大灌输压力≥140psi |
|  | # | 将灌注泵连接到射频仪时，射频仪可根据连接的导管类型自动设置灌注流速，在射频能量传输开始和停止时更改流速，并对流速进行监测 |
|  | # | 灌注泵流速可自动控制和手动控制，可设置高流量和低流量；具有自动灌注控制功能，可通过控制灌注流速来进行最大化的功率输出，确保导管尖端温度在目标范围内 |

3.2商务要求

- 服务内容：服务期内供应商提供租赁设备，并负责设备运输、安装、培训、维修及预防性保养、质控、技术支持等售后服务，确保服务期内所提供的租赁设备能够正常使用，投标报价应包含以上全部费用。

- 货物交货期：供应商应在接到医院送货通知后7个工作日内供货。

- 货物交货地点：医院指定地点。

- 货物质量要求：

- 供应商应提供符合国家及相关行业标准、设备生产厂家、投标响应文件要求的全新合格产品，国产产品出厂日期不超过交货日期6个月，进口产品出厂日期不超过交货日期12个月，出厂日期以交货设备出厂标识标牌为准；

- 供应商应保证提供的租赁设备，完全由供应商所有，在租赁服务期内无任何所有权纠纷，若租赁设备存在侵权纠纷，由此产生的责任由供应商承担；

- 供应商应提供设备随机产品资料，包括但不限于产品合格证、中文使用说明书、操作流程卡等，进口产品还应当提供产品报关单、商检证等；

- 货物验收标准：

- 设备到达医院后，由院方验收小组和供应商共同开箱验收，开箱时应查验货物包装是否完好，设备是否有损坏，核对设备与装箱单、合同是否相符，配件有无缺损，对于开箱不合格的产品，供应商应负责免费更换；

- 供应商派工程师到现场安装调试，并负责对使用人员进行操作培训，直至培训合格为止；

- 供应商应按照院方要求提供设备验收所需的纸质资料，验收合格后，应及时填写设备验收表，一并交由院方存档。

- 付款方式：合同签订之日起，分2期支付，每6个月为一个考核周期，由采购人组织的验收小组对该考核周期内的服务进行验收，验收合格后一个月内付款，付款金额按照实际租赁天数核算，即

当期付款金额=合同金额*（当期租赁天数/365）

- 服务质量保证：

- 供应商应承诺所提供的设备及服务质量，满足本项目采购人需求，在租赁服务期内因供应商提供的设备及服务质量原因带来的一切损失，责任由供应商承担；

- 供应商承诺保证在租赁服务期内设备开机率≥95%，如设备出现故障，售后服务团队在2小时内响应，24小时内维修工程师到达设备场地，如果不能及时解决设备故障，48小时内提供备用机；

- 评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 特定资格要求 | 投标人所投产品及其专机专用耗材属于医疗器械的，须提供如下材料。 （1）供应商必须符合医疗器械监督管理条例的规定，供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证； （2）所投产品及其专机专用耗材的医疗器械注册证； 国家另有规定的从其规定，须提供相关规定的证明材料。 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审 因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 评审 | 报价 | 15 | 报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 备注：投标人不得恶意竞价，对于报价差异巨大（低于平均报价50%）的，投标人需在规定时间（2小时内）提供相关证明材料，证明其报价合理性，规定时间内不能提供证明材料的，其报价视为无效报价，取消评审资格。平均报价计算方式为，去掉最低报价和最高报价后，取剩余报价的算术平均值。 |
| 商务评审 | 服务（一） | 15 | 根据投标人针对本项目提供的租赁服务方案，包括设备供货方案、安装验收与培训方案、服务团队与技术支持、设备维保与质控方案、服务质量保障等5方面内容，从符合度、完整性、合理性进行综合评价： 符合度：方案需结合项目整体需求，不得提供与本评标项无关内容； 完整性：方案全面，考虑到方案实施的各个环节和影响因素； 合理性：方案需依据项目要求及相关标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地； 有欠缺：与符合度、完整性、合理性的描述不完全相符。 每个内容完全满足以上全部评价要求的得3分，有欠缺的扣1.5分，不可行或未提供的不得分，本项满分15分。 |
|  | 服务（二） | 12 | 根据投标人针对本项目提供的应急保障方案，包括应急管理制度、应急替代方案（备品备件及备用机）、设备紧急调拨流程、不良事件处置等4方面内容，从符合度、完整性、合理性进行综合评价： 符合度：方案需结合项目整体需求，不得提供与本评标项无关内容； 完整性：方案全面，考虑到方案实施的各个环节和影响因素； 合理性：方案需依据项目要求及相关标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地； 有欠缺：与符合度、完整性、合理性的描述不完全相符。 每个内容完全满足以上全部评价要求的得3分，有欠缺的扣1.5分，不可行或未提供的不得分，本项满分12分。 |
|  | 服务（三） | 10 | 投标人提供自2024年10月1日以来，本项目租赁设备类似业绩（设备采购或租赁服务业绩均可），每提供一份合格业绩得2分，此项最高得10分。 备注：提供合同扫描件并加盖公章，业绩仅限同品牌同类型设备，不限设备型号，不限供应商，未提供则不得分。 |
| 技术 评审 | 技术 要求 | 48 | 1、技术指标全部符合采购要求得48分，最低得0分； 2、未标注“#”号的一般技术参数共20项，每一项负偏离扣1.5分；标注“★”号的关键技术参数共6项，每一项负偏离扣3分； 3、技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料并列出对应具体页码，且在具体页码上以高亮或其他醒目形式标记，页码必须具体到单页，不得以范围标识。 4、技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、产品说明书、技术白皮书以及检测机构出具的检测报告或文件中允许的其他形式为准，其余资料全部视为无效技术支持资料。（技术参数资料加盖公章） 5、供应商提供的技术参数资料应清晰可辨认，由供应商原因导致的技术参数无法辨认视为无效响应。 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本两份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。投标文件需加盖骑缝章。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日